安徽省庐江县人民医院询价采购函WZCG20230053号（婴儿培养箱）

尊敬的供应商：

我院拟对“庐江县人民医院婴儿培养箱采购”进行市场询价，有关情况说明如下：

一、主要事项

1.各潜在投标供应商就以下询价要求，在2023年12月22日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2.询价响应文件应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。询价响应文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县庐城镇文明中路32号物资采购中心，彭主任（收） 电话：0551-87310772。

3.被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目预算：12.8万元（三台）。其中普通型两台，每台预算3.5万元，共7万元；升级型一台，预算5.8万元。

6.供应商须具有医疗器械生产或医疗器械经营资格。

7.所投设备需具有医疗器械注册证。

8.本项目不分包，各供应商可选择其中任一型号报价。

二、采购要求

1.售后要求：质保期2年。

2.付款条件：合同签订后10日内完成供货、安装、验收，验收合格后14日内付全款。

三、项目参数

1.具体参数详见采购需求；标书正本一份。

2.中标供应商凭产品销售授权书与本院医学装备部签订销售合同。

四、评标办法

有效最低价，即所有参数、资质符合我方要求的最低报价人为中标人。

安徽省庐江县人民医院物资采购中心

2023年12月15日

# 投标文件格式

庐江县人民医院婴儿培养箱 采购

投

标

文

件

投标供应商：

年  月  日

采购需求

一、婴儿培养箱（升级型）技术参数

基本配置：主机、机座、皮肤温度传感器、脉搏血氧监测装置，可选配上下黄疸治疗治疗装置和称重装置

1.Masimo SpO₂脉搏血氧监测功能，可进行新生儿危重先天性心脏病（CCHD）早期筛查，在低灌注和体动状态下可有效测量血氧脉搏；

2.温控仪可以单独拿出；

3.≥3个分类储物柜功能；

4.婴儿床倾斜角度无级可调；

5.双燕尾槽立柱设计，可安装其他医疗器械；

6.可以支持升级上下蓝光装置机器整机注册；

7.监护托盘最大承载重量≥8kg；（提供相关证明文件）

8.称重系统重量显示范围为 200g~8000g，显示准确度为±1%；

9.支持数据传输，具有数据储存功能；

10.电源要求：AC220V/50Hz,输入功率：850VA；

11.箱温控制温度范围：25℃～37℃；

12.肤温控制温度范围：34℃～37℃；

13.箱温模式和肤温模式的温度显示范围：5℃～65℃；

14.培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤ 0.5℃；

15.温度均匀性：≤ 0.8℃；

16.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

17.箱内噪音：≤45dB(A)；

18.SpO₂ 显示范围：1%～100%；

19.PR 显示范围：25bpm～240bpm；

20.PI 显示范围：0.02%～20.00%；

21.PI 显示分辨率：0.01% ；

22.报警项目：≥10个（断电报警，风机报警，传感器报警，上偏差报警，下偏差报警，超温报警，系统报警，血氧报警，SpO₂上限报警、SpO₂下限报警，脉搏上限报警、脉搏下限报警等）。

二、婴儿培养箱（普通型）技术参数

1.基本配置：主机、传感器盒、皮肤温度传感器、机座；

2.具有箱温和肤温两种温度控制模式，湿度显示功能和湿度控制功能，设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏数码显示；

3.温控仪可以单独拿出；

4.基本配置：主机、传感器盒、皮肤温度传感器、机座；

5.独立的超温保护系统，>37℃温度设定功能；

6.婴儿床倾斜角度无级可调功能；

7.抽屉式水箱：整体水箱带加热功能，并可单独取出进行“高温高压”消毒；

8.产品具有自检功能，多种故障报警提示；嵌入式集成传感器盒，传感器上带有二根肤温传感器监测；

9.恒温罩具有正门双层，内胆双层；

10.≥3个分类储物柜功能；

11.自动风帘装置；

12.采用低噪音的直流电机，蜗壳风道及交、直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

13.具有数据储存功能；

14.箱温和肤温两种温度控制：箱温控制范围：25℃-37℃（跨越模式37~39℃）；

15.肤温控制范围：34℃-37℃（跨越模式37~38℃）；

16.箱温和肤温显示温度范围：5~65℃；

17.升温时间：≤30min；

18.皮肤温度传感器精度：±0.1℃内；

19.婴儿舱内噪声：≤45dB(A)；

20.故障报警≥3个（传感器盒放置错误、水箱放置错误、水箱缺水、系统故障等）；

21.湿度显示范围：0%RH—99%RH，湿度控制范围：0%RH—90%RH；

22.湿度显示精度：±2.5%RH 。

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |
| 2 | 报价表 |  |
| 3 | 投标响应表 |  |
| 4 | 投标人资质文件 |  |
| 5 | 中标承诺书 |  |

一、投标函

致：庐江县人民医院物资采购中心

1、根据贵院编号为      号询价公告的邀请，我们决定参加。我方授权    （姓名）代表我方      （投标单位名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向贵方提供所需的货物配送与售后服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方保证已提供的与投标有关的文件资料是真实的，准确的。

5、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

6、我方同意询价文件规定的付款方式。

电话：                          传真：

投标人公章：

日期：

二、报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标总价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、表中所列实际采购价包括附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、各种税费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、生产厂商，否则可能导致投标无效。

三、投标响应表

| 按询价文件规定填写 | 按投标供应商所投内容填写 |
| --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |
| 序号 | 品名 | 采购需求 | 投标产品响应情况 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

投标供应商（签章）：

说明：

1、投标供应商必须逐项对应描述投标货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2、投标供应商所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

四、分项报价表

格式自行拟定，内容应包括系统主要组成部分和主要部件单价。

五、投标人资质文件

投标人《营业执照》复印件，加盖投标人印章。

六、中标承诺书

如果我公司中标，我公司承诺在5个工作日，完成资质证照递交，业务流程接洽，签订合同。逾期，采购人有理由取消中标资格。

投标供应商（签章）：

日    期：

# Text boxes

授权代表身份证复印件